UV-2102C型 分光光度计使用手册

尤尼柯（上海）仪器有限公司

- 概述

  - 原理

分光光度法分析的原理是利用物质对不同波长光的选择吸收现象来进行物质的定性和定量分析，通过对吸收光谱的分析，判断物质的结构及化学组成。

本仪器是根据相对测量原理工作的，即选定某一溶剂（蒸馏水、空气或试样）作为参比溶液，并设定它的透射比（即透过率T）为100%，而被测试样的透射比是相对于该参比溶液而得到的。透射比（透过率T）的变化和被测物质的浓度有一定函数关系，在一定的范围内，它符合朗伯—比耳定律。

T=I/I。

A=KCL=‐㏒I/Io

其中  T 透射比（ 透过率）

A  吸光度

C  溶液浓度

K  溶液的吸光系数

L  液层在光路中的长度

I   光透过被测试样后照射到光电转换器上的强度

Io 光透过参比测试样后照射到光电转换器上的强度

UNICO  WFZ UV-2102C型紫外可见分光光度计就是根据这一原理，结合现代精密光学和最新微电子等高新技术，研制开发的具有九十年代先进水平的新一代中级型分光光度计。

  - 用途

可供物理学、化学、医学、生物学、药物学、地质学等学科进行科学研究，是广泛应用于化工、药品、生化、冶金、轻工、材料、环保、医学化验等行业及分析行业中最重要的质量控制仪器之一，是常规实验室的必备仪器。

  - 特点

UNICOTM  WFZ UV—2102C型紫外可见分光光度计具有以下特点：

采用低杂散光，高分辨率的单光束光路结构单色器，仪器具有良好的稳定性，重现性和精确的测量读数。2nm光谱带宽可满足绝大多数分析测试项目的要求。

采用最新微处理机技术，不仅使仪器具有自动设置0%T和100%T等控制功能以及多种方法的浓度运算和数据处理功能，同时还具有防止使用者操作错误的特殊功能，使用时无后顾之忧。

科学的设计，新技术的运用，将光、机、电以及微机技术有机的结合在一起，使仪器的稳定性指标接近或达到高级型紫外可见分光光度计的水平。

明亮清晰的数字显示器不仅可显示透射比、吸光度和浓度等参数，还可显示您所设置的波长，提高了仪器的读数准确性。

仪器配有标准的RS—232双向通讯接口，不仅可向计算机发送测试参数，同时还可以接受计算机发送的控制指令（需使用UNICO用户应用软件）

仪器可选配在WIN95 或WIN98操作平台上运行的UNICO用户应用软件。

- 主要技术指标

  - WFZ UV—2102C型紫外可见分光光度计主要技术指标

|  | UV-2102C型 |
| --- | --- |
| 光学系统 | 单光束，1200条/毫米衍射光栅 |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 波长范围 | 200—1000 nm |
| 波长精度 | ±1.0 nm |
| 波长重复性 | 0.5nm |
| 波长显示 | LCD2×20bit；精确至0.1 nm |
| 杂散光 | ≤0.2%T 在220nm,340 nm处 |
| 光度范围 | 0-125%T，-0.097-2.500A， 0-1999C（0-1999F） |
| 光度精度 | ±0.5%T |
| 光度输出 | RS-232C标准接口 |
| 外形尺寸 | 580mm（长）×450 mm（宽）×200 mm（高） |
| 重量 | 20kg |

- 主机各部分说明

3.1 主机正面（图1）

图 1

1. 液晶显示器：用于显示测量信息、参数及数据。

2. 键盘：共有八个触摸式按键，用于控制和操作仪器。

3. 样品室：用于放置被测样品。

3.2 主机后面（图2）

图 2

电源线插口：连接电源线。

3.3 主机右侧面（图3）

图 3

1. 电源开关：控制电源的开或关。

2. 并行口：连接打印机。

3. RS—232串行口：连接计算机或打印机。

3.4 显示器

LCD显示器可显示透射比、吸光度和浓度参数以及当前的波长位置。

  - 键盘（图4）

图 4

WFZ UV—2102C型紫外可见分光光度计的键盘共有八个触摸式键组成。其基本功能及操作方法如下：

1．方 式

按方 式 键，仪器自动切换测试方式，

→   ABS   →  CON   →  % Tran --

2.

0 ABS 100%T

按

0 A B S 100%T

LCD显示“×××.×nm Blanking”

仪器自动调0%T，100%T调试完毕后，LCD显示“×××.×nm 100%T”，或“×××.×nm 0.000A”。

3.

∧ —

按 ∧ 键，参数自动增加

4.∨

按∨ 键，参数自动减少。

5. 设 置

按 设 置 键  第一次，显示自动设置的参数，第二次后，参数方式将自动切换，循环方式

如下：

| #### CONC/STD | -标准浓度 |
| --- | --- |
| #### C/FACTOR | -标准浓度因子 |
| WL | -波长 |
| #TEST | -测试方式（自动样品槽具备） |
| D2 OFF？或D2 ON？ | -显示当时D2的状态 |
| W OFF？或W ON？ | -显示当时W的状态 |
| #### PRINT? | -设置打印状态 |
| #### PARAMETER | -供专业维修人员用 |

- CONC/STD 标准浓度

设置范围为 0-1999

- C/FACTOR 标准浓度因子，设置范围为：0-1999

- W L 波长  设置范围为200.0-1000nm

- #TEST 有6档

# TEST =1  - 第1样品槽放参比 ，第2样品槽放试样

# TEST =2  - 第1样品槽放参比 ，第2、3样品槽放试样

# TEST =3  - 第1样品槽放参比 ，第2、3、4样品槽放试样

# TEST =4  - 第1样品槽放参比 ，第2、3、4样品槽放试样

每测试一个样品前，均先用参比调0A

# TEST =5  - 测试试样在二个波长下的吸光度比值

# TEST =6  - 测试试样在二个波长下的吸光度比值

（#TEST1—5适用于配置自动样品架仪器，#TEST6适用于不具备自动样品架仪器）

- PRINT? 进入打印状态后（需要连接打印机）按“确认”键，即可打印出显示器所显示的内容

- 确 认

按   确 认    键为确认一切参数设置有效，若不按此键，则设置无效

7.   测  试   测试键 （自动样品槽具备）

按   测 试    键，仪器进入自动测试样品状态，将测试值显示在LCD 屏上。

8.   返 回    返回键

1） 若仪器在非实时状态下，按此键便返还到实时状态下；

2）仪器在设置参数的状态下，按此键便返回到非设置参数状态下。

3.6  RS—232串行口（平行口）

可和计算机联机（使用本公司的专用软件）

RS—232串行口主要参数：

波特率   （Band  rate）:  9600

数据位    (Data  bit):  8

停止位    (Stop  bit)   1

奇偶校验位 ( parity):   无

  - 并行口

可连接打印机（需支持MS-DOS的打印机）

  - 样品室

样品室配置四槽位1cm吸收池架，并可根据需要选配5cm和 10cm的吸收池架。

其他可供选配的附件有：

- 多功能吸收器（适用于生化样品测定）

- 程控恒温吸收池

- 多用途转换座架

- 可调式微量吸收池架

- 长光径吸收池座

- 圆柱型吸收池座

- 水浴式恒温吸收池座

- ф8—ф22毫米试管型吸收池座（可直接用试管测定试样）

- 仪器工作环境和安装

4.1部件的验收

打开仪器的包装后，请对照装箱单对仪器的成套性进行认真清点、验收，仔细核对装箱单上所列物品与包装箱内所放的物品是否相符，检查仪器有无明显的因运输、装卸造成的损坏，如发现有遗漏，破损、外壳开裂、变形或其他问题，请马上与我们的销售代表或找当地的UNICO代理联络。

表  4—1  仪器的成套性

主机               一台

电源线             一根

使用手册           一份

10mm玻璃比色皿   1套（4个）

10mm石英比色皿   1对（2个）

装箱单             一份

合格证             一份

防尘罩             一个

  - 工作环境准备

- 仪器应放置在室温在5—35°c，相对湿度不大于85%的环境中工作。

- 放置仪器的工作台应平坦、牢固、结实，不应有振动或其他影响仪器正常工作的现象。

- 强烈电磁场、静电及其他电磁干扰，都可能影响仪器正常工作，放置仪器时应尽可能远离干扰源。

- 仪器放置应避开有化学腐蚀气体的地方，如硫化氢、二氧化硫、氨气等。

- 仪器应避免阳光直射。

  - 电源要求

仪器的电源供给要求应在仪器额定电压的±10%范围内，频率变化在±1HZ范围内，并要有良好的接地。

  - 仪器通电前检查

- 仪器供电电源为220/50HZ，首先请检查仪器铭牌上标明的工作电压是否与你当地的供电压相符。

- 连接好仪器的电源线，再次确认仪器设置的工作电压与你当地的供电电压是否相符。

4.5  仪器性能检查

- 接通电源，让仪器预热至少二十分钟，使仪器进入热稳定工作状态。有时仪器会因运输、存储环境因素而受潮产生诸如读数波动等不稳定现象，此时，请保持仪器周围有良好的通风环境，并连续开机数小时，直到读数稳定为止。

- 仪器接通电源后，即进入预热状态（约二十分钟），然后进行自检，仪器会将自检状态分别显示在显示器上。当显示器上显示出“0.000A”和“546.0”时，仪器此时便进入测试状态。

显示器显示仪器各部分自检项目的符号为：

Welcome                           — 电源接通

Unlco 2102 uv/vis                    ---- 2102  uv/vis

SPECTROPHOTOMETER             分 光 光 度 计

（预 热 状 态）

WARM UP…TO SKIP               …… 提示：如不需预热按任何键数秒即

PRESS ANY KEY                           可进入自检状态

SELFTESTING：                    ----- 自动样品架测试

SAMPLE  HCLDER                 （适用于配置自动样品架仪器）

SELFTESTING：                      -----光源灯测试

LIGHT SOURCE

SELFTESTING：                     ----- 滤色片测试

FILTER

SELTESTING：003488

MONOCHROMATOR                   …… 单色器测试

SELTESTING：003488                  …… 进行波长测试

MONOCHROMATOR 0××××                 （寻找氘灯谱线）

SELTESTING：M1××××

MONOCHROMATOR 0×××××      ……           同上

W=0×××× .Xnm  N ×××××         ……      波长测试完毕

MONOCHROMATOR S00×××

546.0nm  BLANKING          ……          仪器调0A

546.0nm  -0.000A              ……         仪器自检完毕

- 仪器操作程序

UV—2102C型紫外可见分光光度计有透射比、吸光度、已知标准样品的浓度值或斜率测量样品浓度等测量方式，您可根据需要选择合适的测量方式。该光度计设有开机自检功能，自检后波长自动停在546.0nm，测量方式自动设定在吸光度方式（A），并自动调0A。

在开机前，需先确认仪器样品室内是否有物品挡在光路上，光路上有阻挡物将影响仪器自检甚至造成仪器故障。

  - 基本操作

无论你选用何种测量方式，都必须遵循以下基本操作步骤。

- 连接仪器电源线，确保仪器供电电源有良好的接地性能。

- 接通电源，使仪器预热20分钟。若要实现精确测试或作全性能检查，请再执行一次自动校正功能。在仪器与电脑非连接状态时，按<方式>键5秒左右，待显示器显示“SELFTESTING FILTER”后松手，至仪器自动校正后，显示器显示“546.0nm .0000A”即可进行测试。

- 用<方式>键设置测试方式，透射比（T），吸光度（A）

- 用<设置>键和<∧>键或 < ∨>键设置您想要的分析波长。如没有进行上步操作，仪器将不会变换到您想要的分析波长。根据分析规程，每当分析波长改变时，必须重新调整0ABS/100%T。UV-2102C型紫外可见分光光度计根据这一规程，特别设计了防误操作功能：当波长改变时，显示器第二列会显示“WL=×××.×nm”字样，（设置波长）与第一列左侧显示“×××.×nm”（当前波长）不一致时，提示您下步必须按<确认>键，显示器第一列右侧会显示“BLANKING”，即仪器变换到您所设置的波长及调0ABS/100%T。

- 根据设置的分析波长，选择正确的光源。光源的切换位置在340nm处。正常情况下，仪器开机后，钨灯和氘灯同时点亮。为延长光源灯的使用寿命，仪器特别设置了光源灯开关控制功能，当您的分析波长在340.0nm-1000nm时，应选用钨灯。

6.将您的参比样品溶液和被测样品溶液分别倒入比色皿中，打开样品室盖，将盛有溶液的比色 皿分别插入比色皿槽中，盖上样品室盖。一般情况下，参比样品放在第一个槽位中。仪器所附的比色皿，其透射比是经过配对测试的，未经配对处理的比色皿将影响样品的测试精度。比色皿透光部分表面不能有指印、溶液痕迹，被测溶液中不能有气泡、悬浮物，否则也将影响样品测试的精度。

7.将参比样品推（拉）入光路中，按<0ABS/100%T>键调0ABS/100%T。此时显示器显示的 “BLANKING”， 直至显示“100.0%T”或“0.000A”为止。

8.当仪器显示器显示出“100.0%T”或“0.000A”后，将被测样品推（或拉）入光路，这时，您便可以从显示器上得到被测样品的测试参数。根据您设置的方式，可得到样品的透射比或吸光度参数。

5.2 样品浓度的测量方法

5.2.1已知标准样品浓度值的测量方法

- 用<方式>键将测试方式设置至A（吸光度）状态。

- 用波长设置键，设置样品的分析波长，根据分析规程，每当分析波长改变时，必须重新调整0ABS/100%T和0%T。

- 将您的参比样品溶液，标准样品溶液和被测样品溶液分别倒入比色皿中，打开样品室盖，将盛有溶液的比色皿分别插入比色皿槽中，盖上样品室盖。一般情况下，参比样品放在第一个槽位中。仪器所附的比色皿，其透射比是经过配对测试的，未经配对处理的比色皿将影响样品的测试精度，比色皿透光部分表面不能有指印、溶液痕迹，被测溶液中不能有气泡、悬浮物，否则，也将影响样品测试的精度。

- 将参比样品推（拉）入光路中，按“0ABS/100%T”键调0ABS/100%T，此时显示器显示的“BLANKING”，直至显示“100.0%T”或“0.000A”为止。

- 用<方式>键将测试方式设置至C状态。

- 按<设置>键，直至显示器显示“CONC/STD=××××”为止。

- 将标准样品推（或拉）入光路中。

- 按“<∧>”或“<∨>”键将已知的标准样品浓度值（正整数）输入仪器，当显示器显示标准样品浓度值时，按“<确认>键。

- 将被测样品依次推（或拉）入光路，这时您便可从显示器上分别得到被测样品的浓度值。

    - 已知标准样品浓度斜率（K值）的测量方法

- 用<方式>键将测试方式设置至A（吸光度）状态。

- 设置样品的分析波长，根据分析规程，每当分析波长改变时，必须重新调整0ABS/100%T和0%T。

3.将您的参比样品溶液和被测样品溶液分别倒入比色皿中，打开样品室盖，将盛有溶液的比色皿分别插入比色皿槽中，盖上样品室盖。一般情况下，参比样品放在第一个槽位中。

仪器所附的比色皿，其透射比是经过配对测试的，未经配对处理的比色皿将影响样品的测试精度，比色皿透光部分表面不能有指印、溶液痕迹，被测溶液中不能有气泡、悬浮物，否则也将影响样品测试的精度。

4. 将参比样品推（拉）入光路中，按“0ABS/100%T”键调0ABS/100%T，此时显示器显示的“BLANKING”，直至显示“100.0%T”或“0.000A”为止。

- 5 . 用<方式>键将测试方式设置至C状态。

- 按<设置>键，直至显示器显示出“C/FACTOR=××××”为止。

7.按“<∧>”或“<∨>”键将已知的标准样品斜率（正整数）输入仪器，当显示器显示标准样品斜率时，按“<确认>键。

8.将被测样品依次推（或拉）入光路，这时，您便可从显示器上分别得到被测样品的浓度值。

  - #TEST方式的操作

- #TEST =1  在第一样品槽内置入参比，调0A，第二样品槽内置入待测样品进行测试

546.0 nm   0.000A

#TEST=1

↓                按确 认 键

Select Wavelength

Test L=1   WL=546.0 nm

↓               按∧ ∨键设置测试波长

Select Wavelength

Test L=1   WL=550.0 nm

↓              在第一样品槽和第二样品槽内分别置入参比和样品                                                                                后，按测试 键

550.0nm

↓

550.00nm

×.××××A

↓              按返回键

550.0nm  . 0.000A

2.#TEST=2

在第1样品槽内置入参比，调 0A。第2、3样品槽内置入待测样品进行测试。

546.0nm    0.000A

#TEST=2

↓           按确认键

Select Wavelength

TEST=2  WL=546.0nm

↓           按∧ ∨键设置测试波长

Select Wavelength

TEST=2  WL=550.0nm

↓          第1和第2、3样品槽内分别置入参比和二个

待测试样品后，按测试键

550.0nm

↓

550.0nm

×.××××A1

↓

550.0nm

×.××××A1    ×.××××A2

↓               按返回键

550.0nm  . 0.000A

3.#TEST=3

在第1样品槽内置入参比，调0A，第2、3和4样品槽内置入待测试样，进行测试。

546.0nm   0.000A

#TEST=3

↓                按确认键

Select Wavelength

TEST=3  WL=546.0nm

↓                按∧ ∨键设置测试波长

Select Wavelength

TEST=3  WL=550.0nm

↓                在第1样品槽和第2、3、4样品槽内分别置入参比和三个待测试样后，按测试键

550.0nm

↓

×.××××A1  550.0nm

↓

×.××××A1  550.0nm

×.××××A2

↓

×.××××A1    550.0nm

×.××××A2    ×.××××A3

↓                  按返回键

550.0nm  . 0.000A

4.#TEST=4

在第1样品槽置入参比，第2、3、4样品槽内置入待测试样品，测试时，每测定一个样品前均先用参比调0A，即调0A测S1，调0A测S2，调0A测S3。

546.0nm   0.000A

#TEST=4

↓            按确认键

Select Wavelength

TEST=4  WL=546.0nm

↓            按∧ ∨键设置测试波长

Select Wavelength

TEST=4  WL=550.0nm

↓       在第1和第2、3、4样品槽内分别置入参比和三个待测

样品后，按测试键

550.0nm

↓

×.××××A1  550.0nm

↓

×.××××A1    550.0nm

×.××××A2

↓

×.××××A1    550.0nm

×.××××A2    ×.××××A3

↓             按返回键

550.0nm  . 0.000A

5.#TEST=5

测试样品在两个波长下吸光度之比值。其计算公式为：Abs Ratio=F×AWL1/AWL2

546.0nm   0.000A

#TEST=5

↓               按确认键

Select Wavelength

TEST=5  WL1=280.0nm

↓           按∧ ∨键设置测试波长1，按确认键

Select Wavelength

TEST=5  WL2=260.0nm

↓           按∧ ∨键设置测试波长2，按确认键

F=

>0123456789.<

按∧ ∨键及确认键，设置F值（有效数字最多为8位，最大为99999999，最小为0.0000001）

F=×××

>0123456789.<

↓

在第1样品槽和第2样品槽内分别置入参比和待测试样后按测试键

TEST5  Wait…

↓

×.××××A1

TEST5  Wait…

↓

×.××××A1    ×.××××A2

RATIO=×××.××

↓             按返回键

260.0nm  0.000A

- TEST=6  (适用于不具备自动样品架仪器)

测试样品在两个波长下吸光度之比值。其计算公式为：Abs Ratio=F×AWL1/AWL2

.

546.0nm   0.000A

#TEST=6

↓             按确认键

Select Wavelength

TEST=6  WL1=280.0nm

↓         按∧ ∨键设置测试波长1，按确认键

Select Wavelength

TEST=6 WL2=260.0nm

↓         按∧ ∨键设置测试波长2，按确认键

F=

>0123456789.<

按∧ ∨键及确认键，设置F值（有效数字最多为8位，最大为99999999，最小为0.0000001）

F=×××

>0123456789.<

↓             按测试键

PLACE BLANK

PRESS ENTER…

↓         将参比样品推（拉）入光路中，按确认键

WL1 BLANKING

↓

PLACE  SAMPLE

PRESS  ENTER

↓         将待测试样推（拉）入光路中，按确认键

PLACE  BLANK

PRESS  ENTER

↓        将参比样品推（拉）入光路中，按确认键

WL2  BLANKING

↓

PLACE  SAMPLE

PRESS  ENTER

↓          将待测试样推（拉）入光路中，按确认键

×.××××A1    ×.××××A2

RATIO=×××.××

↓             按返回键

260.0nm  0.000A

- 仪器的调校

6.1 波长精度检验与校正

仪器采用镨钕滤光片529.8nm及807.7 nm两个特征吸收峰，通过逐点测试法来进行波长检验及校正。

您可按下列步骤检验和校正仪器的波长精度：

- 开机并使仪器预热二十分钟；

- 按<方式>键将测试方式置于透射比（%T）状态；

- 将波长设置在529 .0nm（或808.0 nm）处，一般情况下，在标准物质吸收峰约±2nm附近由短波向长波方向每间隔0.2 nm逐点测试；

- 打开样品室盖，将镨钕滤光片插入样品槽中；

- 盖好样品室盖，将参比物（以空气作为参比）拉（推）光路中；（一般情况下，第一个样品槽作为参比，第二个样品槽放置标准物质）；

- 按<0ABS/100%T>键调“0.000%T”和“100%T”；

- 将镨钕滤光片拉（推）入光路中；

- 观察并记录下此时镨钕滤光片的透射比值；

- 重复1至8步进行逐点测试，直至找到最小读数为止。

当通过上述逐点测试法记录下波长与镨钕滤光片特征吸收波长值不一致并超出仪器技术指标规定的误差范围时，请与当地UNICO产品经销商或维修点联系。非专业人士切勿自行打开仪器外壳。

  - 吸光度精度的检验

- 将波长设置在546 .0nm处；

- 将测试方式置于“T”状态；

- 打开样品室盖，将0.5A左右的中性滤光片插入样品槽中；

- 将参比物（以空气作为参比）拉（推）入光路中；（在一般的测试情况下，第一个样品槽作为参比，第二个样品槽放置标准物质）

- 盖好样品室盖，.按<0ABS/100%T>键调整“000.0%T”和“100%T”；

6.将测试方式置于“A”状态；

- 7.将0.5A的中性滤光片拉（推）光路中，观察并记录其吸光度值；

8.将测试方式调整至“T%”状态，测得其透射比值，根据A=lg1/T计算出其吸光度值，如果实测值与计算值的误差超出仪器技术指标允许的误差范围时（两者允许误差为±0.002A）请与当地UNICO产品经销商或维修点联系。非专业人士切勿自行打开仪器外壳。

- 日常保养与维修

UNICO  WFZ UV—2102C型紫外可见分光光度计是精密光学仪器，出厂前经过精细的装配和调试，如果能对仪器进行恰当的维修与保养，不仅能保证仪器的可靠性和稳定性，也可以延长仪器的使用寿命。

7.1   日常保养

- 每次使用后应检查样品室是否积存有溢出溶液，经常擦拭样品室，以防废液对部件或光路系统的腐蚀。

- 仪器使用完毕应盖好防尘罩，可在样品室及光源室内放置硅胶袋防潮，但开机时要取出。

- 仪器液晶显示器和键盘日常使用和保存时应注意防划伤、防水、防尘、防腐蚀。

- 定期进行性能指标检测，发现问题即与当地UNICO产品经销商或维修点联系

- 长期不用仪器时，尤其要注意环境的温度、湿度，定期更换硅胶。

  - 常见仪器故障的判别

当仪器出现故障时，应首先切断主机电源，然后按下列步骤逐步检查。

- 接通仪器电源，观察钨灯是否亮。

- 波长指示是否在仪器允许波长范围内， <方式>键是否选择在相应的状态。

3. 试样室盖是否关紧。

4. 样品槽位置是否正确。

5. 当仪器波长选择580 nm时，打开试样室盖，用白纸对准光路聚焦位置，应见到一较 亮较完整的长方形橙黄色斑，光斑偏红或偏绿时，说明仪器波长已经偏移。

6. 在仪器技术指标规定的波长范围内，是否能调“100%T”或“0ABS”。

7. 比色皿选择拉杆手感是否灵活。

7.3  常见故障与排除

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1. 开启电源开关仪器毫无反映 | - 电源未接通 - 电源保险丝断 | 检查电源线是否接通 请专业维修人员维修或送维修站维修 |
| 2. 开启电源开关，显示器有显示，但钨灯不亮。 | - 钨灯接线通路故障 - 钨灯坏 - 钨灯稳压电路板故障 - 钨灯稳压电路调整管坏 | 请专业维修人员维修或送维修站维修 |
| 3. 钨灯闪耀或失调。 | - 钨灯接插不良 - 钨灯坏 - 钨灯稳压电路板坏 | 请专业维修人员维修或送维修站维修 |
| 4. 0%失调 | - 样品室漏光 - 光电池暗电流大或损坏 - 放大器稳压电路板故障 - 微电流放大器板故障 | 请专业维修人员维修或送维修站维修 |
| 5. 100%T失调 | - 放大器灵敏度降低] - 放大器稳压电路板故障 - 微电流放大器电路板故障 | 请专业维修人员维修或送维修站维修 |
| 6. 开关试样室盖数字显示无反应 | - 放大器无灵敏度 - 放大器稳压电路无±15V输出 - 微电流放大器电路板故障 - 数字显示单元故障。 | 请专业维修人员维修或送维修站维修 |
| 7. 能量低，试样室没有任何参考及被测样品，全波长均不能达到满度 | - 比色皿架没落位。 - 光源灯性能变坏或损坏。 - 光路偏移。 - 光路中光学元件受污染。 | 请专业维修人员维修或送维修站维修 |
| 8. 数字显示不稳定 | - 仪器预热时间不够 - 环境振动过大，光源附近空气流速大或受外界强光照射。 - 外部电压不稳 - 仪器接地不良。 - 灯电源稳压性能不良 - 微电流放大电路板故障 | 改善工作环境。 外接交流稳压电源，保证仪器工作电压在额定电压的±10%范围内，且无突变现象。 改善接地状态 请专业维修人员维修或送维修站维修 |

7.4注意事项

1. 按4.2工作环境的要求为仪器提供一个良好的工作环境。

2. 鉴于仪器在出厂前已调试到最佳状态，所以用户不能擅自调整，更不能拆卸其中的零件，尤其不能碰伤光学镜面。也不可随意擦拭。

3. 产品在制造厂原包装条件下，在室内储存，其环境温度为5ºC—35ºC相对湿度不超过85%，且在空气中不应有足以引起腐蚀的有害物质。

4. 仪器自用户购买日起，在正常的运输、保管和使用下，一年内发生因制造不良而不能正常工作 时，厂方负责免费修理（不包括易损易耗件）。